## Приложение к Приказу
Приложение
Наименование закупаемых медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ангиографические диагностические катетеры | Катетер диагностический для проведения коронарографии- катетер из материала Pebax. Оплетка выполнена в виде двойной проволоки по всей длине катетера до самого кончика. Просвет (для катетера 5F) - 0,047" (левый), 0,045" (правый). Просвет (для катетера 6F) - 0,056" (левый), 0,056" (правый). Максимальное давление 1200 psi. Наличие атравматичного мягкого кончика. Длина от не менее 65 и не более 100 см. Наличие атравматичного мягкого кончика. Катетер изготовлен из биологически совместимого материала, который устойчив к деформации и деградации, рентгеноконтрастный, наконечник J-образный, пигтейл либо гидрофильный растворимый наконечник. Упакован в стерильную упаковку. и /или Катетер диагностический катетер из материала Pebax. Максимальное давление 1200 psi. Оплетка выполнена в виде двойной проволоки по всей длине катетера до самого кончика. Диаметр катетера от 4 до 6 F. Длина от 65 до 100 см. Наличие атравматичного мягкого кончика. Катетер изготовлен из биологически совместимого материала, который устойчив к деформации и деградации, рентгеноконтрастный, наконечник J-образный, пигтейл либо гидрофильный растворимый наконечник так же гидрофильное покрытие. Варианты катетеров, дизайна кончиков, размеры и длины по потребности Заказчика. | штука | 30
2 | Толкаемая эмболизационная спираль на платформе 0.035 | Платиновые спирали эмболизационные толкаемые для эндоваскулярных манипуляций, на платформе 0.035, толкаемые с синтетическими волокнами, состоят из платино-вольфрамовой спирали (сплав ~ 92% платина и ~ 8% вольфрам) с прикрепленными к ней синтетическими волокнами. Представляют собой спирально-закрученные платиновые спирали с синтетическими волокнами. Предназначены для артериальной и венозной эмболизации в периферической сосудистой системе. В комплект спирали эмболизационной толкаемой входит: эмболизационная спираль, интродьюсер и плунжер спирали. Спираль снабжена интродьюсером с зажимом, который защищает оба конца интродьюсера во время транспортировки и хранения. Плунжер используется для перехода спирали из интродьюсера в микрокатетер. Материал спирали- платина. Тромбогенный агент - синтетическое волокно Dacron. Размеры: 4мм x 4,0мм, 5мм x 4,5мм, 6мм x 5,0мм, 7мм x 5,5мм, 4мм x 4,0мм, 5мм x 4,5мм, 6мм x 5,0мм, 7мм x 5,5мм. Механизм: спирали толкаются с помощью гипотрубки из нержавеющей стали. МРТ-совместимые спирали. | штука | 15
3 | Стент для сонной артерии | Нитиноловый самораскрывающийся стент, предназначен для стентирования сонных артерий. Cтент представляет собой двухслойную плетеную обмотку закрыто-пористой конструкции. Конструкция системы доставки: быстрая замена, длина сегмента RX 30 см. Совместимость с проводником 0.014’’ (0.36 мм). Совместимость с интродьюсером 5.0 Fr (внутренний диаметр > 0.074’’). Диаметр проксимального шафта: 3.4 Fr. Диаметр дистального шафта: 5.2 Fr. Размерный ряд: длина системы доставки 143 см, варианты доступных диаметров (мм): 5, 6, 7, 8, 9, 10; варианты доступных длин стента (мм): 22, 25, 33, 35, 37, 40, 43, 47. Возможность репозиционировать стент. | штука | 20
4 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации в комплекте. Спиралевидная система предназначена для уменьшения или блокирования скорости кровотока в сосудах периферической сосудистой системы для использования в интервенционном управлении радиологических артериовенозных мальформаций, артериовенозных свищей, аневризмом и других повреждений в периферической сосудистой системе. Система состоит из имплантируемой спирали, прикрепленной к толкателю доставки, которая состоит из платинового сплава с наружным слоем из гидрофильного полимерного материала. Система спиралей доставляется к месту обработки через микрокатетер. Тип спирали: толкаемая или отделяемая. Диаметр спирали: 0,018”. Катетер: 0.021" – 0.022". Микрокатетер внутренний диаметр: 0.53 мм. – 0.56 мм. Диаметр спирали: 0,035”. Катетер: 0.041" – 0.047". Микрокатетер внутренний диаметр: 1.04 мм. – 1.19 мм. Диаметр петли: 4 мм., 5 мм., 6 мм., 8 мм., 10 мм., 15 мм., 16 мм. Длина (см.): 4, 6, 10, 14, 20 | штука | 15
5 | Глюкоза для инъекций | Кристаллический порошок белого цвета | киллограмм | 100
6 | Формалин 40% | Бесцветный или белого цвета жидкий | киллограмм | 60
7 | Натрия гидрокорбонат для инъекций | Белый порошок | киллограмм | 10
8 | Колпачки алюминиевые К3 | Алюминиевые, стального цвета, гибкие | штука | 100000
9 | Пробки мед.рез. черные 4Ц | Резиновые, черного цвета | штука | 100000
10 | Фурациллин | Порошок желтого цвета | киллограмм | 0.5
11 | Крахмал картофельный | Белый пористый порошок белого цвета | киллограмм | 2
12 | Кальция хлорид для инъекций | Кристаллический порошок белого цвета | киллограмм | 4
13 | Натрия бромид для инекций | Кристаллический порошок белого цвета | киллограмм | 2
14 | Пергидроль 33% | Бесцветная жидкость | киллограмм | 100
15 | Флакон 500 мл | Стеклянные, бесцветные | штука | 500
16 | Новокаин для инъекций | Кристаллический порошок белого цвета | киллограмм | 3
17 | Фенолфталин чда | порошок желтого цвета | киллограмм | 0.05
18 | Муравьиная кислота | Бесцветный или белого цвета жидкий 85% | киллограмм | 25
19 | Калия хлорид | хим.чистый | киллограмм | 10
20 | Сухие компанеты | на скрытый кровь 50мл | комплект | 6
21 | Маска для неинвазивной вентиляции легких | Маска для кислородной терапии для взрослых, детей, высокой и низкой концентрации с дыхательным мешком и без нее. Маска для кислородной неинвазивной терапии, большая, (рот-нос), Маска для CPAP/BIPAP. Размер L | штука | 100
22 | Контур дыхательный анестезиологический с влагосборником. | Контур дыхательный анестезиологический с влагосборником, размер 1,8 м, взрослый | штука | 500
23 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 7.0 мм. | штука | 200
24 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 7.5 мм. | штука | 700
25 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 8.0 мм. | штука | 200
26 | Вирусо-бактериальный фильтр | Вирусо-бактериальный фильтр. Эффективность бактериальной фильтрации 99,998%, вирусной фильтрации 99,9998%. Обладают минимальным сопротивлением потоку воздушно-газовой смеси, малым объемом “мертвого пространства”, с портом для мониторинга газа. Стерильный. | штука | 500
27 | ЭКГ электроды | Электроды взрослые с твердым/жидким гелем, одноразовые | штука | 1000
28 | Назальная канюля | Назальная канюля для взрослых O2 FLO | штука | 250
29 | Парафин П-2 | Парафин — воскоподобная смесь предельных углеводородов (алканов) состава от С18Н38 (октадекан) до С35Н72 (пентатриоконтан). Плотность 0,880–0,915 г/см³ (15 °C). | киллограмм | 50
30 | Лизоформин 3000, 1 литр | Действующие вещества - Глиоксаль 7.5 %, Глутаровый альдегид 9.5 %, Дидецилдиметиламмоний хлорид 9.6 %, | литр | 10
31 | Соль таблетированная | Солевые состоят из сверхчистой вакуумной соли хлорида натрия, где содержание NaCl, не менее - 99,9 % , таблетированная соль, содержит недопустимых примесей менее 0,01%, Фасовка не менее 25кг | киллограмм | 400
32 | Фильтр Diasafe plus | Фильтр Diasafe plus (Ретенция эндотоксина-> 10, Период использования/ обмен фильтра- Макс. 12 недель или 100 ONLINE plus процедур или не прохождение теста на целостность, Норма фильтрации- ≥ 300 мл/ч*мм рт.ст. ≥ 3,75 л/мин*бар, Максимальное давление фильтрации - 2 бар, Площадь поверхности- 2,2 м2) | штука | 10
33 | Бумага для ЭКГ аппаратов | Бумага для ЭКГ аппаратов 215х25х16 наружный | штука | 500
34 | Трубка для дренажа силиконовая | Трубка для дренажа силиконовая, нестерильная однокр.применения диаметром (мм) 8,0/11,0 дл, 25 метров | метр | 25
35 | Шприц | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные 10,0 мл | штука | 40000
36 | Шприц | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные 5,0 мл | штука | 60000
37 | Шприц | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные 2,0 мл | штука | 40000
38 | Шприц | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные 20,0 мл | штука | 15000
39 | Набор эпидуральной анестезии | Набор эпидуральной анестезии набор 18G | штука | 200
40 | Клеенка подкладная резинотканевая | Клеенка подкладная резинотканевая предназначенная для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного непроницаемого материала и должна служит многократно | метр | 300
41 | Гигрометр ВИТ - 2 | Прибор предназначен для измерения относительной температуры и влажности воздуха. | штука | 10
42 | Скальпель | Скальпель стерильный для одноразового применения №22 | штука | 3000
43 | Игла для биопсии | MM11150-00 Игла для биопсии 11G-150мм. Система биопсии и аспирации костного мозга с экстракционной канюлей | штука | 20
44 | Игла для биопсии | PS15030-10 ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ 15G-30MM/15. ИГЛА ДЛЯ АСПИРАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА | штука | 20
45 | Роторасширитель | Роторасширитель с кремальерой | штука | 4
46 | Языкодержатель | Языкодержатель | штука | 4
47 | Дезинфицирующие салфетки | Дезинфицирующие салфетки, для экстренней дезинфекции поверхностей, оборудования, изделий медицинского назначения. Действующее вещество ПГМГ, ЧАС | штука | 150
48 | Трахеостомическая трубка с манжетой | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 8,0 | штука | 100
49 | Трахеостомическая трубка с манжетой | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 8,5 | штука | 100
50 | Трахеостомическая трубка с манжетой | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 7,5 | штука | 50
51 | Трахеостомическая трубка с манжетой | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 7,0 | штука | 50
52 | Бинт стерильный | Бинт стерильный, размер 7*14 | штука | 3000
53 | Бинт нестерильный | Бинт нестерильный, размер 7*14 | штука | 7000
54 | Назальная канюля для взрослых | Назальная канюля для взрослых, для проведении кратковременной и/или длительной кислородной терапии через нос пациента | штука | 1500
55 | Закрытая аспирационная система эндотрахеальный 72 часа (размеры 14FR) | Закрытая аспирационная система для удаления секрета и восстановления проходимости дыхательных путей у интубированных и трахеостомированных пациентов, находящихся на длительной ИВЛ с сохранением герметичности дыхательной системы. | штука | 50
56 | Датчик для инвазивного измерения артериального давления с телефоным разъёмом, одноканальный | Датчик для инвазивного измерения артериального и венозного давления, одноканальный преобразователь. | штука | 20
57 | Спинальная игла | Pencil Point G27. Спинальные иглы с острием типа «Карандаш». Тип игл не имеет режущих краёв для проведения спинномозговой анестезии | штука | 500
58 | Манжета для измерения АД | Манжета для измерения АД детская двутрубная, одноразовая 6*11см | штука | 80
59 | Повязка рулонная | Повязка рулонная 10 cm x10 mt | штука | 10
60 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 3.0 мм. | штука | 100
61 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 3.5 мм. | штука | 100
62 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 4.0 мм. | штука | 100
63 | Игла для биопсии | Игла для биопсии 9G-100мм - Система биопсии и аспирации костного мозга с экстракционной канюлей | штука | 10
64 | Браслет | Браслет для новорожденного ( голубой, розовый) | штука | 5000
65 | Мочеприемник | Мочеприемник 2000 мл | штука | 2000

## Приложение 1 к ТД
Приложение 1
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ангиографические диагностические катетеры | Катетер диагностический для проведения коронарографии- катетер из материала Pebax. Оплетка выполнена в виде двойной проволоки по всей длине катетера до самого кончика. Просвет (для катетера 5F) - 0,047" (левый), 0,045" (правый). Просвет (для катетера 6F) - 0,056" (левый), 0,056" (правый). Максимальное давление 1200 psi. Наличие атравматичного мягкого кончика. Длина от не менее 65 и не более 100 см. Наличие атравматичного мягкого кончика. Катетер изготовлен из биологически совместимого материала, который устойчив к деформации и деградации, рентгеноконтрастный, наконечник J-образный, пигтейл либо гидрофильный растворимый наконечник. Упакован в стерильную упаковку. и /или Катетер диагностический катетер из материала Pebax. Максимальное давление 1200 psi. Оплетка выполнена в виде двойной проволоки по всей длине катетера до самого кончика. Диаметр катетера от 4 до 6 F. Длина от 65 до 100 см. Наличие атравматичного мягкого кончика. Катетер изготовлен из биологически совместимого материала, который устойчив к деформации и деградации, рентгеноконтрастный, наконечник J-образный, пигтейл либо гидрофильный растворимый наконечник так же гидрофильное покрытие. Варианты катетеров, дизайна кончиков, размеры и длины по потребности Заказчика. | штука | 30 | 15000 | 450000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
2 | Толкаемая эмболизационная спираль на платформе 0.035 | Платиновые спирали эмболизационные толкаемые для эндоваскулярных манипуляций, на платформе 0.035, толкаемые с синтетическими волокнами, состоят из платино-вольфрамовой спирали (сплав ~ 92% платина и ~ 8% вольфрам) с прикрепленными к ней синтетическими волокнами. Представляют собой спирально-закрученные платиновые спирали с синтетическими волокнами. Предназначены для артериальной и венозной эмболизации в периферической сосудистой системе. В комплект спирали эмболизационной толкаемой входит: эмболизационная спираль, интродьюсер и плунжер спирали. Спираль снабжена интродьюсером с зажимом, который защищает оба конца интродьюсера во время транспортировки и хранения. Плунжер используется для перехода спирали из интродьюсера в микрокатетер. Материал спирали- платина. Тромбогенный агент - синтетическое волокно Dacron. Размеры: 4мм x 4,0мм, 5мм x 4,5мм, 6мм x 5,0мм, 7мм x 5,5мм, 4мм x 4,0мм, 5мм x 4,5мм, 6мм x 5,0мм, 7мм x 5,5мм. Механизм: спирали толкаются с помощью гипотрубки из нержавеющей стали. МРТ-совместимые спирали. | штука | 15 | 100000 | 1500000
3 | Стент для сонной артерии | Нитиноловый самораскрывающийся стент, предназначен для стентирования сонных артерий. Cтент представляет собой двухслойную плетеную обмотку закрыто-пористой конструкции. Конструкция системы доставки: быстрая замена, длина сегмента RX 30 см. Совместимость с проводником 0.014’’ (0.36 мм). Совместимость с интродьюсером 5.0 Fr (внутренний диаметр > 0.074’’). Диаметр проксимального шафта: 3.4 Fr. Диаметр дистального шафта: 5.2 Fr. Размерный ряд: длина системы доставки 143 см, варианты доступных диаметров (мм): 5, 6, 7, 8, 9, 10; варианты доступных длин стента (мм): 22, 25, 33, 35, 37, 40, 43, 47. Возможность репозиционировать стент. | штука | 20 | 480000 | 9600000
4 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации в комплекте. Спиралевидная система предназначена для уменьшения или блокирования скорости кровотока в сосудах периферической сосудистой системы для использования в интервенционном управлении радиологических артериовенозных мальформаций, артериовенозных свищей, аневризмом и других повреждений в периферической сосудистой системе. Система состоит из имплантируемой спирали, прикрепленной к толкателю доставки, которая состоит из платинового сплава с наружным слоем из гидрофильного полимерного материала. Система спиралей доставляется к месту обработки через микрокатетер. Тип спирали: толкаемая или отделяемая. Диаметр спирали: 0,018”. Катетер: 0.021" – 0.022". Микрокатетер внутренний диаметр: 0.53 мм. – 0.56 мм. Диаметр спирали: 0,035”. Катетер: 0.041" – 0.047". Микрокатетер внутренний диаметр: 1.04 мм. – 1.19 мм. Диаметр петли: 4 мм., 5 мм., 6 мм., 8 мм., 10 мм., 15 мм., 16 мм. Длина (см.): 4, 6, 10, 14, 20 | штука | 15 | 220000 | 3300000
5 | Глюкоза для инъекций | Кристаллический порошок белого цвета | киллограмм | 100 | 1125 | 112500
6 | Формалин 40% | Бесцветный или белого цвета жидкий | киллограмм | 60 | 720 | 43200
7 | Натрия гидрокорбонат для инъекций | Белый порошок | киллограмм | 10 | 4800 | 48000
8 | Колпачки алюминиевые К3 | Алюминиевые, стального цвета, гибкие | штука | 100000 | 14.9 | 1490000
9 | Пробки мед.рез. черные 4Ц | Резиновые, черного цвета | штука | 100000 | 49.5 | 4950000
10 | Фурациллин | Порошок желтого цвета | киллограмм | 0.5 | 20800 | 10400
11 | Крахмал картофельный | Белый пористый порошок белого цвета | киллограмм | 2 | 3000 | 6000
12 | Кальция хлорид для инъекций | Кристаллический порошок белого цвета | киллограмм | 4 | 6400 | 25600
13 | Натрия бромид для инекций | Кристаллический порошок белого цвета | киллограмм | 2 | 9600 | 19200
14 | Пергидроль 33% | Бесцветная жидкость | киллограмм | 100 | 1500 | 150000
15 | Флакон 500 мл | Стеклянные, бесцветные | штука | 500 | 168 | 84000
16 | Новокаин для инъекций | Кристаллический порошок белого цвета | киллограмм | 3 | 40600 | 121800
17 | Фенолфталин чда | порошок желтого цвета | киллограмм | 0.05 | 3600 | 180
18 | Муравьиная кислота | Бесцветный или белого цвета жидкий 85% | киллограмм | 25 | 1980 | 49500
19 | Калия хлорид | хим.чистый | киллограмм | 10 | 3800 | 38000
20 | Сухие компанеты | на скрытый кровь 50мл | комплект | 6 | 3255 | 19530
21 | Маска для неинвазивной вентиляции легких | Маска для кислородной терапии для взрослых, детей, высокой и низкой концентрации с дыхательным мешком и без нее. Маска для кислородной неинвазивной терапии, большая, (рот-нос), Маска для CPAP/BIPAP. Размер L | штука | 100 | 43752 | 4375200
22 | Контур дыхательный анестезиологический с влагосборником. | Контур дыхательный анестезиологический с влагосборником, размер 1,8 м, взрослый | штука | 500 | 13564 | 6782000
23 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 7.0 мм. | штука | 200 | 864 | 172800
24 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 7.5 мм. | штука | 700 | 864 | 604800
25 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 8.0 мм. | штука | 200 | 864 | 172800
26 | Вирусо-бактериальный фильтр | Вирусо-бактериальный фильтр. Эффективность бактериальной фильтрации 99,998%, вирусной фильтрации 99,9998%. Обладают минимальным сопротивлением потоку воздушно-газовой смеси, малым объемом “мертвого пространства”, с портом для мониторинга газа. Стерильный. | штука | 500 | 1832 | 916000
27 | ЭКГ электроды | Электроды взрослые с твердым/жидким гелем, одноразовые | штука | 1000 | 132 | 132000
28 | Назальная канюля | Назальная канюля для взрослых O2 FLO | штука | 250 | 45150 | 11287500
29 | Парафин П-2 | Парафин — воскоподобная смесь предельных углеводородов (алканов) состава от С18Н38 (октадекан) до С35Н72 (пентатриоконтан). Плотность 0,880–0,915 г/см³ (15 °C). | киллограмм | 50 | 6625 | 331250
30 | Лизоформин 3000, 1 литр | Действующие вещества - Глиоксаль 7.5 %, Глутаровый альдегид 9.5 %, Дидецилдиметиламмоний хлорид 9.6 %, | литр | 10 | 26000 | 260000
31 | Соль таблетированная | Солевые состоят из сверхчистой вакуумной соли хлорида натрия, где содержание NaCl, не менее - 99,9 % , таблетированная соль, содержит недопустимых примесей менее 0,01%, Фасовка не менее 25кг | киллограмм | 400 | 1100 | 440000
32 | Фильтр Diasafe plus | Фильтр Diasafe plus (Ретенция эндотоксина-> 10, Период использования/ обмен фильтра- Макс. 12 недель или 100 ONLINE plus процедур или не прохождение теста на целостность, Норма фильтрации- ≥ 300 мл/ч*мм рт.ст. ≥ 3,75 л/мин*бар, Максимальное давление фильтрации - 2 бар, Площадь поверхности- 2,2 м2) | штука | 10 | 128500 | 1285000
33 | Бумага для ЭКГ аппаратов | Бумага для ЭКГ аппаратов 215х25х16 наружный | штука | 500 | 5750 | 2875000
34 | Трубка для дренажа силиконовая | Трубка для дренажа силиконовая, нестерильная однокр.применения диаметром (мм) 8,0/11,0 дл, 25 метров | метр | 25 | 3000 | 75000
35 | Шприц | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные 10,0 мл | штука | 40000 | 24.71 | 988400
36 | Шприц | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные 5,0 мл | штука | 60000 | 15.69 | 941400
37 | Шприц | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные 2,0 мл | штука | 40000 | 15.83 | 633200
38 | Шприц | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные 20,0 мл | штука | 15000 | 31.06 | 465900
39 | Набор эпидуральной анестезии | Набор эпидуральной анестезии набор 18G | штука | 200 | 24500 | 4900000
40 | Клеенка подкладная резинотканевая | Клеенка подкладная резинотканевая предназначенная для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного непроницаемого материала и должна служит многократно | метр | 300 | 2250 | 675000
41 | Гигрометр ВИТ - 2 | Прибор предназначен для измерения относительной температуры и влажности воздуха. | штука | 10 | 7250 | 72500
42 | Скальпель | Скальпель стерильный для одноразового применения №22 | штука | 3000 | 312.5 | 937500
43 | Игла для биопсии | MM11150-00 Игла для биопсии 11G-150мм. Система биопсии и аспирации костного мозга с экстракционной канюлей | штука | 20 | 36250 | 725000
44 | Игла для биопсии | PS15030-10 ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ 15G-30MM/15. ИГЛА ДЛЯ АСПИРАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА | штука | 20 | 16250 | 325000
45 | Роторасширитель | Роторасширитель с кремальерой | штука | 4 | 18750 | 75000
46 | Языкодержатель | Языкодержатель | штука | 4 | 12500 | 50000
47 | Дезинфицирующие салфетки | Дезинфицирующие салфетки, для экстренней дезинфекции поверхностей, оборудования, изделий медицинского назначения. Действующее вещество ПГМГ, ЧАС | штука | 150 | 5750 | 862500
48 | Трахеостомическая трубка с манжетой | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 8,0 | штука | 100 | 11275 | 1127500
49 | Трахеостомическая трубка с манжетой | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 8,5 | штука | 100 | 11275 | 1127500
50 | Трахеостомическая трубка с манжетой | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 7,5 | штука | 50 | 11275 | 563750
51 | Трахеостомическая трубка с манжетой | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 7,0 | штука | 50 | 11275 | 563750
52 | Бинт стерильный | Бинт стерильный, размер 7*14 | штука | 3000 | 317.5 | 952500
53 | Бинт нестерильный | Бинт нестерильный, размер 7*14 | штука | 7000 | 287.5 | 2012500
54 | Назальная канюля для взрослых | Назальная канюля для взрослых, для проведении кратковременной и/или длительной кислородной терапии через нос пациента | штука | 1500 | 1000 | 1500000
55 | Закрытая аспирационная система эндотрахеальный 72 часа (размеры 14FR) | Закрытая аспирационная система для удаления секрета и восстановления проходимости дыхательных путей у интубированных и трахеостомированных пациентов, находящихся на длительной ИВЛ с сохранением герметичности дыхательной системы. | штука | 50 | 19000 | 950000
56 | Датчик для инвазивного измерения артериального давления с телефоным разъёмом, одноканальный | Датчик для инвазивного измерения артериального и венозного давления, одноканальный преобразователь. | штука | 20 | 26500 | 530000
57 | Спинальная игла | Pencil Point G27. Спинальные иглы с острием типа «Карандаш». Тип игл не имеет режущих краёв для проведения спинномозговой анестезии | штука | 500 | 7500 | 3750000
58 | Манжета для измерения АД | Манжета для измерения АД детская двутрубная, одноразовая 6*11см | штука | 80 | 12250 | 980000
59 | Повязка рулонная | Повязка рулонная 10 cm x10 mt | штука | 10 | 7000 | 70000
60 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 3.0 мм. | штука | 100 | 1087.5 | 108750
61 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 3.5 мм. | штука | 100 | 1087.5 | 108750
62 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная варианты исполнения Трубка эндотрахеальная с манжетой размер: 4.0 мм. | штука | 100 | 1087.5 | 108750
63 | Игла для биопсии | Игла для биопсии 9G-100мм - Система биопсии и аспирации костного мозга с экстракционной канюлей | штука | 10 | 36250 | 362500
64 | Браслет | Браслет для новорожденного ( голубой, розовый) | штука | 5000 | 90 | 450000
65 | Мочеприемник | Мочеприемник 2000 мл | штука | 2000 | 348.8 | 697600