## ПРИКАЗ
Приложение
№ | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Кол-во (объем)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Окклюзионный однопросветный баллонный микрокатетер | Ремоделирующий сверхмягкий двухпросветный баллон низкого давления для дистальных церебральных сосудов. Гидрофильное покрытие как катетера, так и баллона, уменьшение гидрофильных характеристик баллона при его инфляции. Конструкция катетера с высокой передачей вращательных и толкательных движений. DMSO-совместимость. Длина катетера 160 см. Максимальный диаметр баллона 6 мм, длина 7,9,12,и 20 мм. | штук | 3
2 | Система билиарного катетера в наборе | Для наружного и внутреннего чрескожного дренирования желчевыделительной системы. Катетер выполнен из биосовместимого материала, обладающего сопротивляемостью деградации и образованию корки. Смесь термопластичного полиуретана; Термоусадочный компонент; Нейлон; Гидрофильное покрытие. На дистальном конце катетера дренажные отверстия с фиксирующим завитком, предотвращающим миграцию в ходе использования. Проксимальный конец катетера с фиксирующим завитком имеет фиксирующий хаб. Люэровский наконечник фиксирующего хаба позволяет подсоединять медицинские инструменты с коническими соединительными деталями, в том числе дренажные трубки.Кончик катетера - фиксирующий завиток, предназначен для минимизации миграции при использовании. Рассасывающийся кончик: отсутствие / наличие. Фиксирующий хаб в наличии. Конструкция фиксирующего разьема: предохранительный упор; нить натяжения кончика катетера; поворотная фиксирующая муфта.Отдельные катетеры покрыты слоем гидрофильного материала. Визуализируется при помощи УЗИ, компьютерной томографии или рентгеноскопии. Рентгеноконтрастный маркер: наличие/отсутствие. Повязка – 1 шт. Трубка соединительная с запорным краном – 1 шт. Набор интродьюсера AccuStick II – 1 шт. Игла интродьюсера со стилетом – 1 шт.;Проводник из нержавеющей стали, формируемый кончик 7,5 см, 0.018’’ (0,47 мм), длина 60 см – 1 шт.; Проводник из нержавеющей стали, прямой кончик, 0.038’’ (0,97 мм), длина 150 см – 1 шт.; Манжета катетера Percufix – 1 шт.; Дилататор фасциальный 8F (2,7 мм) – 1 шт.; Дилататор фасциальный 10F (3.4 мм) – 1 шт. (при необходимости); Стяжка кабельная – 2 шт. Длина 35 см. Диаметр - 8; 10F. Совместимость с проводником - 0,035 или 0,038 дюймов. Отрицательное давление - 200 мм. рт. ст. (26,7 кПа). Гибкая поддерживающая канюля состав: полимерная смола; нейлон. Металлическая поддерживающая канюля - нержавеющая сталь; нейлон. | штук | 10
3 | Устройство для закрытия пункционных отверстий | Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях Angio-Seal™ состоит из устройства Angio-Seal, канюли для его введения, локализатора для артериотомии(модифицированного расширителя) и проводника. Устройство Angio-Seal состоит из абсорбируемой коллагеновой губки и специального абсорбируемого полимерного якоря. Они соединены абсорбируемой шовной нитью с самозатягивающимся узлом. Устройство герметизирует место артериотомии, закрывая его с обеих сторон двумя основными компонентами: якорем и коллагеновой губкой. Основной метод достижения гемостаза — механический (артериотомическое отверстие с одной стороны закрывается якорем, а с другой — губкой). Также в достижении гемостаза играют роль стимулирующие коагуляцию свойства коллагена. Устройство находится в подающей системе. В ней абсорбируемые компоненты хранятся и подаются к месту пункции артерии. Подающая система снабжена рукояткой устройства с зубчатым механизмом тампонирования коллагена, облегчающей правильную подачу и установку абсорбируемого устройства. В компонентах устройства для закрытия пункционных отверстий в артериях Angio-Seal латексная резина не используется. Изделие безопасно при проведении магнитно-резонансной томографии. Полностью растворяется, при использовании данного устройство отсутствуют осложнения, для пациента это быстрая мобилизация. Используется просто и легко – для врача, установка занимает около 2-ух минут. Преимущества для пациента после использования: отсутствие гематом, отсутствие болевых ощущений для пациента. Пациент после использования данного устройства: через 20 минут может вставать, а через 1 час возможна транспортировка в другое отделение. Размеры: 6 Fr., 8 Fr | штук | 15
4 | Гемостатический адаптер (Yконнектор) | Пластиковый Y адаптер(Y-коннектор) с двойным механизмом регуляции клапана. Предназначен для введения, поддерржки, позиционирования и фиксации проводников или катетеров в требуемом положении эндоваскулярных инструментов в сосуды головного мозга при лечении аневризм, мальформаций, сужения, опухолей. Конструкция коннектора может быть 2-х типов: 1) с обычным боковым портом; 2) с боковым портом с удлинённой трубкой 10 см и 3-х ходовым краном. Механизм запирания клапана имеет вращательный метод 360 градусов. Максимальный размер инстурментов, вводимых в регулируемый клапанный порт до 9 Fr. | штук | 50
5 | Микрозонд | на аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии ERO SCAN | штук | 2

## ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приложение
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Окклюзионный однопросветный баллонный микрокатетер | Ремоделирующий сверхмягкий двухпросветный баллон низкого давления для дистальных церебральных сосудов. Гидрофильное покрытие как катетера, так и баллона, уменьшение гидрофильных характеристик баллона при его инфляции. Конструкция катетера с высокой передачей вращательных и толкательных движений. DMSO-совместимость. Длина катетера 160 см. Максимальный диаметр баллона 6 мм, длина 7,9,12,и 20 мм. | штук | 3 | 580000 | 1740000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
2 | Система билиарного катетера в наборе | Для наружного и внутреннего чрескожного дренирования желчевыделительной системы. Катетер выполнен из биосовместимого материала, обладающего сопротивляемостью деградации и образованию корки. Смесь термопластичного полиуретана; Термоусадочный компонент; Нейлон; Гидрофильное покрытие. На дистальном конце катетера дренажные отверстия с фиксирующим завитком, предотвращающим миграцию в ходе использования. Проксимальный конец катетера с фиксирующим завитком имеет фиксирующий хаб. Люэровский наконечник фиксирующего хаба позволяет подсоединять медицинские инструменты с коническими соединительными деталями, в том числе дренажные трубки.Кончик катетера - фиксирующий завиток, предназначен для минимизации миграции при использовании. Рассасывающийся кончик: отсутствие / наличие. Фиксирующий хаб в наличии. Конструкция фиксирующего разьема: предохранительный упор; нить натяжения кончика катетера; поворотная фиксирующая муфта.Отдельные катетеры покрыты слоем гидрофильного материала. Визуализируется при помощи УЗИ, компьютерной томографии или рентгеноскопии. Рентгеноконтрастный маркер: наличие/отсутствие. Повязка – 1 шт. Трубка соединительная с запорным краном – 1 шт. Набор интродьюсера AccuStick II – 1 шт. Игла интродьюсера со стилетом – 1 шт.;Проводник из нержавеющей стали, формируемый кончик 7,5 см, 0.018’’ (0,47 мм), длина 60 см – 1 шт.; Проводник из нержавеющей стали, прямой кончик, 0.038’’ (0,97 мм), длина 150 см – 1 шт.; Манжета катетера Percufix – 1 шт.; Дилататор фасциальный 8F (2,7 мм) – 1 шт.; Дилататор фасциальный 10F (3.4 мм) – 1 шт. (при необходимости); Стяжка кабельная – 2 шт. Длина 35 см. Диаметр - 8; 10F. Совместимость с проводником - 0,035 или 0,038 дюймов. Отрицательное давление - 200 мм. рт. ст. (26,7 кПа). Гибкая поддерживающая канюля состав: полимерная смола; нейлон. Металлическая поддерживающая канюля - нержавеющая сталь; нейлон. | штук | 10 | 121000 | 1210000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
3 | Устройство для закрытия пункционных отверстий | Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях Angio-Seal™ состоит из устройства Angio-Seal, канюли для его введения, локализатора для артериотомии(модифицированного расширителя) и проводника. Устройство Angio-Seal состоит из абсорбируемой коллагеновой губки и специального абсорбируемого полимерного якоря. Они соединены абсорбируемой шовной нитью с самозатягивающимся узлом. Устройство герметизирует место артериотомии, закрывая его с обеих сторон двумя основными компонентами: якорем и коллагеновой губкой. Основной метод достижения гемостаза — механический (артериотомическое отверстие с одной стороны закрывается якорем, а с другой — губкой). Также в достижении гемостаза играют роль стимулирующие коагуляцию свойства коллагена. Устройство находится в подающей системе. В ней абсорбируемые компоненты хранятся и подаются к месту пункции артерии. Подающая система снабжена рукояткой устройства с зубчатым механизмом тампонирования коллагена, облегчающей правильную подачу и установку абсорбируемого устройства. В компонентах устройства для закрытия пункционных отверстий в артериях Angio-Seal латексная резина не используется. Изделие безопасно при проведении магнитно-резонансной томографии. Полностью растворяется, при использовании данного устройство отсутствуют осложнения, для пациента это быстрая мобилизация. Используется просто и легко – для врача, установка занимает около 2-ух минут. Преимущества для пациента после использования: отсутствие гематом, отсутствие болевых ощущений для пациента. Пациент после использования данного устройства: через 20 минут может вставать, а через 1 час возможна транспортировка в другое отделение. Размеры: 6 Fr., 8 Fr | штук | 15 | 82000 | 1230000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,93 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
4 | Гемостатический адаптер (Yконнектор) | Пластиковый Y адаптер(Y-коннектор) с двойным механизмом регуляции клапана. Предназначен для введения, поддерржки, позиционирования и фиксации проводников или катетеров в требуемом положении эндоваскулярных инструментов в сосуды головного мозга при лечении аневризм, мальформаций, сужения, опухолей. Конструкция коннектора может быть 2-х типов: 1) с обычным боковым портом; 2) с боковым портом с удлинённой трубкой 10 см и 3-х ходовым краном. Механизм запирания клапана имеет вращательный метод 360 градусов. Максимальный размер инстурментов, вводимых в регулируемый клапанный порт до 9 Fr. | штук | 50 | 14000 | 700000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,94 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
5 | Микрозонд | на аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии ERO SCAN | штук | 2 | 430000 | 860000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,94 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года