## ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приложение
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Периферический проводник | Диаметр: 0,014"(0,36 мм)/0,008" (0,20 мм) Наличие длин, см: 180, 300 см. Возможность удлинения на 150-165 см. Длина рентгенконтрастной части: 17 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Варианты дистального кончика: наличие прямой. Жесткость кончика: 20.0 г. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Покрытие проксимальной спирали: PTFE. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 17 см | штук | 20 | 74200 | 1484000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
2 | Периферический микрокатетер | Микрокатетер для периферийных вмешательств, корпус катетера, устойчивый к сжатию, наличие металического наконечника, должен позволять быстро и эффективно проходить диффузные сильнокальцинированные поражения нижних конечностей. Двунаправленное вращение для пересечения более стойких поражений. Сила вращения - на 37% больше крутящего момента. Низкий профиль входа 0,5 мм (0,020 дюйма). Конструкция шафта с высокой опорой - наконечник до 100 мм. Двойной металлический наконечник, устойчивый к захвату, устойчив к деформации при попадании в твердое поражение. Низкий профиль входа. Низкий поперечный профиль - 0,75 мм (2,3 Fr).Рабочая длина 60, 90, 135, 150 см; длина покрытия 23, 30, 70, 115 см;Размер проводника - 0,36 мм (0,014”). Наружный диаметр - наконечник 0,50 мм (1,5 Fr); дистальный шафт – 0,75 мм (2.3Fr); проксимальный шафт - 0.83мм (2.5Fr). Внутренний диаметр – наконечник 0.42 мм (0.017”); шафт - 0.48мм (0.019”) | штук | 15 | 260600 | 3909000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года